ENTREGABLE 11

Integración Hardware - Software - Manufactura Digital

Autores:

Romero Torres, Eva Micaela

Roncallo Machare, Luigi Fabrizzio

Seminario Manfredi, Natalia Valentina

Tassi Romero, Adriano

Torres Diaz, Dayanna Arlette Danae

Vargas Quisca, Daniel Neil

Profesor:

Juan Manuel Zuñiga

Curso:

Fundamentos de Biodiseño

| Funcionalidad |  |  |  | Cumplimiento |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SI | NO |
| Se conecta al dispositivo correctamente |  |  |  |  | X |
| Transmite los datos en tiempo real |  |  |  | X |  |
| Realiza cálculo para hallar la fuerza ejercida en Kg |  |  |  | X |  |
| Permite hacer calibración |  |  |  | X |  |

- Verificación de diseño (Software)

- Verificación de diseño (Hardware)

Sistema de medición y análisis de la marcha en pacientes pediátricos con prótesis transtibial, utilizando sensores de presión e IMU integrados al dispositivo WalkTrack.

- ¿El IMU (acelerómetro-giroscopio) registra correctamente la posición  y aceleración de la prótesis durante la caminata?

- ¿Qué rango de peso total (en gramos) debe tener el dispositivo para no afectar la comodidad del paciente pediátrico?

- ¿Cuánto debe durar la batería durante una sesión de rehabilitación sin recargar?

- ¿El módulo de sensores resiste el sudor, humedad o impactos leves durante el uso normal?

- ¿El hardware permite una fácil integración o desmontaje en distintas prótesis adaptadas al paciente?

- ¿El diseño del sistema cumple con los límites de temperatura y voltaje seguros para el usuario pediátrico?

- ¿El encapsulado o estructura protege adecuadamente los componentes electrónicos contra vibraciones o caídas accidentales?

| Requerimiento | Resultado del Test |
| --- | --- |
| El IMU debe detectar cambios de posición y aceleraciones con un margen de error ajustable según el encargado desee . | Las mediciones del IMU coincidieron con los movimientos registrados dentro de el margen de error seleccionado |
| El módulo no debe superar los 200 g totales para no alterar la dinámica de la marcha. | El peso total fue de 180 g y no afectó la cadencia del paciente. |
| Autonomía mínima de 4 horas de uso continuo con transmisión activa. | La baterias cargadas al maximo(12.6v),se calcula una autonomía de hasta 50 horas |
| Encapsulado con protección IP54 para humedad y resistencia a caídas de hasta 0.5 m. | No cuenta con protección IP54 |
| Diseño modular y desmontable con montaje ≤ 2 min. | Instalación realizada en 7 min con herramientas básicas. |
| Temperatura superficial menor a 41 °C y voltaje protegido contra sobrecarga. | Temperatura máxima 36.8 °C; protecciones activas correctas. |
| Estructura interna con amortiguación que evita desconexiones o fallas. | Sin daños ni lecturas erráticas tras pruebas de vibración. |

- Verificación de diseño (parte 1)

| FUNCIONALIDAD | CUMPLIMIENTO |  |
| --- | --- | --- |
|  | SI | NO |
| Motivar y guiar el uso correcto de la prótesis. | ✅ |  |
| Monitoreo remoto de la evolución. | ✅ |  |
| La fuente de energía debe garantizar una autonomía mínima de 4 horas de uso continuo. | ✅ |  |
| Los sensores integrados no deben alterar el ajuste físico ni causar molestias al momento de caminar | ✅ |  |
| El sistema debe captar/ mostrar mapas de presión en la plantilla junto con variaciones en el IMU | ✅ |  |
| El dispositivo debe cumplir los siguientes requisitos eléctricos: -Voltaje:ESP32 recibe 5 V y el consumo normal del sistema completo debe ser alrededor de 0.12A(maximo 0.2A) | ✅ |  |
| El dispositivo debe tener un peso menor a 300 g para garantizar la marcha y comodidad del paciente. | ✅ |  |
| El dispositivo debe ser portable y resistente al transporte. | ✅ |  |

- Verificación de diseño (Parte 2)

| Requerimientos de diseño iniciales | Requerimiento de diseño finales | Resultados de Test |
| --- | --- | --- |
| Medir presiones plantares durante la marcha. | 4 FSR en plantilla (antepié y talón) dentro de una plantilla flexible para registrar los puntos de apoyo durante la caminata. | Se logró captar correctamente los cambios de presión. los sensores respondieron bien ante distintos niveles de carga y los datos se visualizaron sin retraso. |
| Medir ángulos/fases de paso | IMU en tobillera para registrar el movimiento del paso y diferenciar las fases de apoyo y balanceo. | Se comprobó que el sistema detecta de manera coherente los cambios de movimiento. |
| Procesamiento y comunicación inalambrica | ESP32 central que transmite información de los sensores a una aplicación móvil. | Se logró una conexión estable entre el dispositivo y la app a tiempo real. |
| Seguridad eléctrica y confort | 3 baterías de litio (3.7 V) con módulo TP4056 USB-C y Step Down(5V); voltajes seguros, sin contacto eléctrico con la piel | La batería permitió completar las sesiones sin interrupciones. |
| Diseño economico y facil de producir | Selección de componentes de bajo costo y materiales accesibles | Se mantuvo el costo estimado por debajo de los S/.300, con buena disponibilidad de piezas. |